呼吸机使用常见问题解答

为什么机器开机没反应？

- 检查是否通电（电源没有插好或是电源接头没插好）

- 电机损坏（部分机器会出现故障代码）

- 主板损坏（部分机器会出现故障代码）

- 主机进水（部分机器会出现故障代码）

遇到2、3、4点将机器寄回总部

为什么管路里有水？（湿度大或室温低）

- 原理：它属于一个物理形象，冷热相触发生冷凝水

- 解决方案：

- 调低湿化器档位

- 提高室内温度（比如开空调）

- 使用加温管

- 放低机器位置

- 用棉毛物将管路保温

- 温馨提示：极端温湿度下使用加温管依然可能还会存在一些冷凝水，但一定比普通管冷凝现象轻。

机器进水怎么办？

- 解决方案：

- 机器当即断电，禁止通电

- 把能见的水搽干净

- 交给您的服务商做专业处理

- 不正确的使用：

- 装包时不倒水                 移动时机器翻身                    用水洗机身

用呼吸机为什么会胃肠胀气或放屁？

- 原理:气压打到食道进入肠胃导致胀气，如果能正常排除就会放屁

- 解决方案:

- 饭后过1小时再使用呼吸机,

- 压力调小

- 睡姿调整

- 如果使用的口鼻面罩，可考虑更换成鼻罩

- 如果没有正常的排气反应的，可以用手在肠胃部位轻轻揉，帮助胃肠道蠕动，加速胀气排出。

用呼吸机可能会出现以下情况？

- 眼睛红肿：面罩漏气吹到眼睛； 处理方案：调整面罩头带避免漏气

- 面部浮肿：面罩头带过紧压迫面部； 处理方案：调整面罩头带松紧避免压迫

- 全身酸痛：改变常态后的身体反应；处理方案： 放松身体，保持常规睡姿

为什么有时候自动关机失效？

- 原理：自动关机是漏气达到一定的漏气量机器停止工作

- 可能是以下原因

- 漏气量不够（面罩出风口小）； 处理方案：拔下面罩或是更换面罩型号

- 出风口被堵住； 处理方案：清除障碍物

- 部分机型需要校准或设置； 处理方案：机器重新设置

- 机器故障：传感器失灵； 处理方案：交给您的服务商

为什么用呼吸机后嗜睡症状没有改善？

- 因不习惯，易醒或睡眠质量还是不够好； 处理方案：调整心态慢慢适应

- 存在影响治疗效果的不良习惯（酗酒、服用药物）； 处理方案：引导健康生活方式，改变不良习惯

- 通气模式或者参数设置不合理； 处理方案：根据呼吸机数据调整参数

- 其他病症导致； 处理方案：建议医院就诊其他病症

有这些问题需要综合治疗？

- 失眠：前期正压通气治疗同时服用失眠药物

- 鼻炎：前期正压通气治疗同时使用鼻炎喷剂

- 肥胖低通气：正压通气治疗同时减重管理

为什么用呼吸机睡不着？

- 有失眠症：合并有失眠症：需要同时处理失眠问题，服药后使用

- 心理作用：改变了常态心理不适应：调整心态，反复使用去适应

- 压力不对：起始压力过小：压力不够，气闷难受；起始压力过大：气压太冲，不舒服

为什么用呼吸机半夜容易醒？

- 最大压力过大：最大压力设置过大，突然压力升太高，容易吹醒

- 最大压力过小：最大压力设置过小，低于需求压力，会气闷难受

- 需求压力不等于承受压力：本身需求压力要高，但是自身压力承受力不行，也容易导致吹醒

- 面罩漏气：面罩漏气后产生压力补偿，使压力升高，被吹醒

为什么呼吸机异响？

- 呼吸机异响的定义：是指比参数标准噪音超出10分呗以上

- 可能是以下原因

- 1、漏气造成机器异响

- 机器连接不正确导致漏气：主机和湿化器安装不到位、湿化盖没扣紧、面罩佩戴不正确、管路连接不正确

- 配件问题导致漏气：面罩破裂、管路破裂、面罩的硅胶未安装到位、面罩排气孔有异物、消音棉脱落

- 2、冷凝水造成机器异响

- 管路有冷凝水造成、面罩排气孔有冷凝水

- 3、电机原因造成的机器异响

- 机器进水导致电机状态异常，电机老化导致。